


绵阳市中医医院

竞争性磋商文件



编号：MYZYYY竞磋（2026）008号
项目: 绵阳市中医医院儿童除颤仪



竞争性磋商邀请
根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性磋商采购以下项目，现将有关事项公告如下：
1、 项目概况
	设备名称
	单价最高限价
（万元）
	数量（台）
	总价（万元）
	产地

	儿童除颤仪
	4.7
	1
	4.7
	国产


二、采购方式
1、采购方式：竞争性磋商，在密封报价基础上进行一轮或多轮磋商。 
2、评审方法：综合评分法。
三、供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.特殊资格：
6.1响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。
6.2响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。
四、报名及采购文件获取：
1.报名方式：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。将报名登记表扫描成一个PDF文件后发送至邮箱3492093577@qq.com，邮件主题： 绵阳市中医医院儿童除颤仪项目+XXX公司。自行在公告附件中下载采购文件。 
2.报名时间：2026年5月14日至2026年5月20日（以接收邮件时间为准）。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
开标时间：2026年5月25日14时30分，开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。
提交响应文件地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室（绵阳市涪城区涪城路14号）。
开启地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室开标。
六、联系方式
报名咨询：蒋老师 0816-2625529 
项目咨询：曾老师 0816-2226220
监督部门联系电话：0816-2224042







采购项目技术参数要求、商务要求
1.★具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，如AED功能需额外配件，需配置相关配件。
2.除颤具备自动阻抗补偿功能。
3.▲同步除颤和手动除颤中，儿童除颤能量按2-10J/kg可调，步进≤2J/kg，通过体外电极板进行能量选择最小≤10J，最大≥200J。AED除颤功能的电击能量：200～360J。
4.除颤充电至200J≤3s。
5.体外除颤电极板手柄具备充电、放电、能量选择功能，并具备充电完成指示灯。
 6.★配置小儿专用电极板或成人、小儿一体化电极板。
7.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
8.具有电池电量显示功能，用于快速评估电池电量。
9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
10.具备录音功能，最大支持≥100分钟录音存储。
11.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
12.★配置AED电极片2套（小儿专用或成人、小儿一体化），AED电极片需报价并参与评分（电极片价格不超过500元/套）。
13.★配置心电、血压、血氧监测附件各1套（型号待中标后确认）。
注:“★”号的条款为本次采购项目的实质性参数，不满足视为无效投标。
 ★商务要求
（1） 交货时间：签订合同后15日内。
（二）支付方式：设备验收合格，入库完成后一个月支付合同金额60%，半年后支付合同金额30%,1年后支付合同金额10%。
（三）质保期3年，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
（四）售后服务响应及故障处理时限：保修期内及保修期外，供应商或厂家在国内应有24小时电话维修响应，接到电话30分钟内响应，8小时内到达现场，24小时内修复，若48小时内无法完成维修且影响采购人工作的，应提供备用机。
（五）其他要求：
1.质保期外，维修只收取配件费，不收取人工费，供应商确保零配件价格不得高于同期市场价格。 
2.如设备在质保期内单次维修时间超过 10 天或大修维修次数超过 3 次，采购人有权要求供应商无条件更换同品牌同型号设备，供应商不得推诿拒绝。
3.设备出厂日期距到货日期不超过6个月。
注:“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，不满足视为无效投标。




供应商资格要求应提供的相关资料
	投标人资格资质性要求
	提供的相关证明材料（须加盖鲜章）

	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效期内的营业执照

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	出具书面承诺

	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	出具书面承诺

	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	出具书面承诺

	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	出具书面承诺

	响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。
	属于第二类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供医疗器械经营备案凭证； 属于第三类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供《医疗器械经营许可证》。（医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含响应产品）。

	6.2响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。

	须提供产品的生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证以及医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。





评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
	40分
	以本次有效供应商中最低报价为基准价，等于基准价得满分，磋商报价得分=（基准价／评审价）×40。
	

	2
	技术响应
	50分
	完全满足磋商文件技术参数（以最小序号计算）要求得49分。其中“★”为实质性参数（4条），不满足视为无效投标； “▲”为重要参数（1条）10分，每一项有负偏离的扣10分，扣完为止； 未标识符号的参数为一般参数(8条)40分，每一项有负偏离的扣5分，扣完为止。
	

	3
	质保期
	4分
	除满足项目要求质保期3年外，每增加一年加2分，共加4分。
	提供书面承诺承并加盖鲜章

	4
	履约能力
	6
	投标人提供2022年1月1日至今类似项目业绩每提供1个类似业绩的得2.5分，共5分。
	提供合同或成交/中标通知书复印件加盖公章


                         
 

响应文件部分格式
响应文件提供正本一份，副本二份，响应文件扫描件一份放于U盘，密封，加盖公司鲜章。

正本或副本


响应文件
采购人：绵阳市中医医院
投标项目编号：
投标项目名称：
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
投标日期：年月日
联系电话：
文件首页编制目录及页码一览表





初始报价一览表 
项目名称：
采购编号：
	序号
	产品名称
	投标产品注册证名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	计价单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。
2.报价不能超过最高限价，否则将作为无效响应处理。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日 期：









[bookmark: _GoBack]

最终报价表
项目名称：
采购编号：
	序号
	产品名称
	投标产品注册证名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	计价单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注： 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。
2、此表不在响应文件中体现，通过资格性及符合性审查，磋商后现场递交。
3、供应商自行准备此表加盖公章后磋商现场备用。
4、最终报价不能超过初始报价，否则将作为无效响应处理（采购人现场修改实质性要求的除外）。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日 期：

- 1 -



法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
注：附法定代表人身份证复印件。



授权委托书
（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；
2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。
投标产品技术要求响应表
项目编号：
项目名称：
	序号
	产品名称
	招标文件
要求
	投标产品品牌、规格型号
	投标产品配置
和技术指标、参数
	正/负
偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商按照招标文件要求做出技术应答，包括但不限于下列内容：
①投标产品的品牌、型号、配置；②投标产品本身的详细技术指标和参数：包括彩页资料、中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件等（第三方检验报告）；③技术参数差异偏离情况等。
3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。
4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
商务应答表
项目编号：
项目名称：
	序号
	商务要求项
	具体要求
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。
3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：






 供应商类似项目业绩一览表
项目名称：
采购编号：
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。供应商应如实提供资料，如有虚假，采购人有权取消其投标或中标资格，
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：

供应商认为其他需要提供的资料和文件
19
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