


绵阳市中医医院

竞争性磋商文件



编号：MYZYYY竞磋（2026）011号
项目: 绵阳市中医医院心电图机、婴儿辐射保暖台采购



竞争性磋商邀请
根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性磋商采购以下项目，现将有关事项公告如下：
1、 项目概况
	包号
	设备名称
	最高限价（万元）
	数量
	产地

	1
	心电图机
	2.6
	1台
	国产

	2
	婴儿辐射保暖台
	3
	1台
	国产


二、采购方式
1、采购方式：竞争性磋商，在密封报价基础上进行一轮或多轮磋商。 
2、评审方法：综合评分法。
三、供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.特殊资格：
6.1响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。
6.2响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。
四、报名及采购文件获取：
1.报名方式：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。将报名登记表扫描成一个PDF文件后发送至邮箱3492093577@qq.com，邮件主题： 绵阳市中医医院心电图机、婴儿辐射保暖台采购项目：包号 投标产品+XXX公司。自行在公告附件中下载采购文件。 
2.报名时间：2026年6月23日至2026年6月30日（以接收邮件时间为准）。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
开标时间：2026年7月07日14时30分，开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。
提交响应文件地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室（绵阳市涪城区涪城路14号）。
[bookmark: _GoBack]开启地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室开标。
六、联系方式
报名咨询：蒋老师 0816-2625529 
项目咨询：曾老师 0816-2226220
监督部门联系电话：0816-2224042


采购项目技术参数要求、商务要求
 
包一 心电图机
一 输入电路
★1.心电输入：12导联同步采集，10电极
2.导联选择：自动或手动
3.输入方式：浮地输入
4.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
▲5.AD输入采样率：≥16000次/通道/秒
6.最小信号响应 20uVp-Ⅴ 
7.输入阻抗：≥50MΩ（0.5Hz条件下）
▲8.耐极化电压：≥±550mV
9.共模抑制比：≥105dB
10.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3.0 dB）
11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
12.低通滤波：75Hz/100Hz/150Hz （三档可选）
13.肌电滤波：25Hz/35Hz（两档可选）
14.交流滤波：50Hz/60Hz（两档可选）
15.基线抑制：强≥34dB（0.1Hz）/弱≥20dB（0.1Hz）（两档可选）
16.增益/灵敏度选择：5mm/mV/10mm/mV/20mm/mV，（手动或自动）
17.时间常数：≥3.2S
二 显示和记录
1.显示方式：≥4.8"液晶显示
2.显示导联数：同屏12导联，≥2.8s
3.适用年龄段：适用所有年龄段人体心电信号的测量、采集、显示和记录。
4.显示内容：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音等。
5.记录器：内置热线阵打印机。
6.走纸速度：25，50mm/s可选
7.具有无纸检出功能：记录纸用完后自动停止走纸并报警
8.具有电极脱落报警、高频噪声过高报警功能
9.能显示脱落部位
10.具备心律失常检测并自动延长记录的功能
11.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律12.失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。负荷后检查。
13.具有节律记录、复制记录功能。
14.输入键：键位支持直接输入患者ID号
15.具有静息12导联心电图检查、运动后心电图检查、文件管理、系统设置、系统检测功能。
三 采集记录及自动分析算法
1.定标电压：施加—个1.00mV±O.01mV信号在适当的导联上获得的台阶幅度相比,其偏差≤1%
2.时间基准精度：时间基准精度在0.2s-2.0s范围内允许的时间测量误差为±1%。 
3.灵敏度稳定性：开机—分钟及—小时后,在心电图记录上,灵敏度最大的变化误差≤1%
4.灵敏度精确度 ：体现在心电图记录上的灵敏度的误差为0%
5.记录速度精确度：打印速度的精确度误差≤1%
6.增益设置的准确度：20mm/mⅤ、10mm/mⅤ 和 5mm/mV误差不超过±1%
7.通道串扰：在标准灵敏度下，多道心电图机的通道串扰应不会在心电图记录的任何通道上产生超过0.3 mm 的偏移
8.QTc算法：ECAPS，Bazett，Fredericia等四种可选
9.测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求
10.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值
11.自动分析结果：≥5大类判断结论，≥240种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。
▲12.自动分析算法主要节律诊断的准确性:正常心电图 98.88%、起搏器心律100%、心房颤动99.60%
四 规格及储存
1.具有USB，LAN，WIFI*接口
2.外部输入：可连接USB闪存盘、条形码扫描枪或磁卡读卡器
3.具有无线模块
4.能存储≥800份心电图，支持USB存储扩展≥3000份
5.能够以ECTP、DICOM 协议传输心电数据 
6.能够以DAT PDF格式存储心电数据。
7.可通过WEB浏览器连接心电图机，检索、查看心电图数据
五 供电输入及设计要求
1.电池供电：连续工作时间大于90分钟 ，3min间隔打印工作大于200分钟。
2安全性：符合GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 
符合GB 10793-2000 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求 
符合YY 0782-2010 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 
符合YY 1139-2013 心电诊断设备
3.电磁兼容：符合YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验
五 ★其他要求
1、 配置用于放置设备的推车1台。


 
包二 婴儿辐射保暖台
用途：用于产房、新生儿室的新生儿保暖、护理和抢救。		
1. ▲加热器材质：不锈钢。
2. ▲辐射灯头采用斜照灯头。
3. 控温模式至少包含以下模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。
4. 肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。
5. 肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。
6. 肤温测量精度：±0.2℃。
7. 床面温度均匀性：≤2℃。
8. 手动模式：加热功率不少于20档可调。
9. 手动模式加热15分钟后无任何操作应报警，加热功率自行下降到15%。
10. 显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率分屏显示。
11. 具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°。
12. [bookmark: OLE_LINK1]▲内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。
13. ▲内置穿刺灯，光亮强度≥4500LUX，方便随时检查婴儿状况。
14. 具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。
15. ▲婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。
16. 具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。
17. 具有肤温传感器脱落报警提示功能。
18. ★配置输液杆、托盘1套。
19. 床面尺寸≥700mm*570mm。
20. 具有USB接口、RS232接口。
注:以上所有包，技术参数中带“★”条款为实质性要求，带“▲”条款为重要条款。带“★”及“▲”条款，有要求的按要求提供 ；无要求的，应提供所投产品的技术支持资料，包括:投标产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告或注册证及其附件或能够证明具备该功能的证书或所投产品实物照片或所投产品铭牌照片或所投产品实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料(如彩页资料、技术白皮书等)均无效。提供国家认可的检测机构出具的检测报告或证书证明的需同时提供检验/检测机构在国家认证认可监督管理委员会(www.cnca.gov.cn)或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台核实其资质的真实性和有效性的查询截图。
 ★商务要求
（1） 交货时间：签订合同后30日内。
（二）支付方式：设备验收合格，入库完成后一个月支付合同金额60%，半年后支付合同金额30%,1年后支付合同金额10%。
（三）质量保修范围和保修期：整机保修，包1 心电图机质保不少于5年，包2婴儿辐射保暖台质保5年，质保期外终身维护。质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。其余按供应商承诺的内容执行。
（四）故障处理时限：保修期内及保修期外，供应商或厂家在国内应有24小时电话维修响应，接到电话30分钟内响应，8小时内到达现场，若48小时内无法完成维修，应能提供备用机。
(五）国产设备出厂日期距到货日期不超过6个月，进口设备出厂日期距到货日期不超过1年。
注:“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。












供应商资格要求应提供的相关资料
	投标人资格资质性要求
	提供的相关证明材料（须加盖鲜章）

	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效期内的营业执照

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	出具书面承诺

	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	出具书面承诺

	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	出具书面承诺

	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	出具书面承诺

	响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。
	属于第二类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供医疗器械经营备案凭证； 属于第三类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供《医疗器械经营许可证》。（医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含响应产品）。

	响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。
	须提供产品的生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证以及医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。











包1 心电图机评分标准

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价40%
	40分
	以本次有效供应商中最低报价为基准价，等于基准价得满分，磋商报价得分=（基准价／评审价）×40。
	

	2
	技术响应56%
	56分
	完全满足磋商文件技术参数（以最小序号计算）要求得56分。其中“★”为实质性参数（共1项），必须满足；“▲”为重要参数（共1项）3分，每一项有负偏离的扣3分，扣完为止;未标识符号的参数为般参数(共53项)53分，每一项有负偏离的扣1分，扣完为止。
注:带“★”及“▲”条款，有要求的按要求提供 ；无要求的，应提供所投产品的技术支持资料，包括:投标产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告或注册证及其附件或能够证明具备该功能的证书或所投产品实物照片或所投产品铭牌照片或所投产品实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料(如彩页资料、技术白皮书等)均无效。提供国家认可的检测机构出具的检测报告或证书证明的需同时提供检验/检测机构在国家认证认可监督管理委员会(www.cnca.gov.cn)或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台核实其资质的真实性和有效性的查询截图。
	

	3
	履约能力4%
	4
	投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩每提供1个类似业绩的得1分，共4分。
	提供合同或成交/中标通知书复印件加盖公章


                         
包2婴儿辐射保暖台评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价40%
	40分
	以本次有效供应商中最低报价为基准价，等于基准价得满分，磋商报价得分=（基准价／评审价）×40。
	

	2
	技术响应53%
	53分
	完全满足磋商文件技术参数（以最小序号计算）要求得53分。其中“★”为实质性参数（共1项），必须满足；“▲”为重要参数（共5项）25分，每一项有负偏离的扣5分，扣完为止;未标识符号的参数为般参数(共14项）28分，每一项有负偏离的扣2分，扣完为止。
注:带“★”及“▲”条款，有要求的按要求提供 ；无要求的，应提供所投产品的技术支持资料，包括:投标产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告或注册证及其附件或能够证明具备该功能的证书或所投产品实物照片或所投产品铭牌照片或所投产品实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料(如彩页资料、技术白皮书等)均无效。提供国家认可的检测机构出具的检测报告或证书证明的需同时提供检验/检测机构在国家认证认可监督管理委员会(www.cnca.gov.cn)或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台核实其资质的真实性和有效性的查询截图。
	

	3
	履约能力7%
	7
	投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩每提供1个类似业绩的得3.5分，共7分。
	提供合同或成交/中标通知书复印件加盖公章


 



响应文件部分格式
响应文件提供正本一份，副本二份，响应文件扫描件一份放于U盘，密封，加盖公司鲜章。

正本或副本


响应文件
采购人：绵阳市中医医院
投标项目编号：
投标项目名称：
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
投标日期：年月日
联系电话：
文件首页编制目录及页码一览表


初始报价一览表 
项目名称：
采购编号：
	序号
	产品名称
	投标产品注册证名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	计价单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。
2.报价不能超过最高限价，否则将作为无效响应处理。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日 期：






最终报价表
项目名称：
采购编号：
	序号
	产品名称
	投标产品注册证名称
	品牌
	规格型号
	产地
	生产厂家
	计价单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注： 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。
2、此表不在响应文件中体现，通过资格性及符合性审查，磋商后现场递交。
3、供应商自行准备此表加盖公章后磋商现场备用。
4、最终报价不能超过初始报价，否则将作为无效响应处理（采购人现场修改实质性要求的除外）。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日 期：
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	身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
注：附法定代表人身份证复印件。



授权委托书
（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；
2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。




投标产品技术要求响应表
项目编号：
项目名称：
	序号
	产品名称
	招标文件
要求
	投标产品品牌、规格型号
	投标产品配置
和技术指标、参数
	正/负
偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商按照招标文件要求做出技术应答，包括但不限于下列内容：
①投标产品的品牌、型号、配置；②投标产品本身的详细技术指标和参数：包括彩页资料、中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件等（第三方检验报告）；③技术参数差异偏离情况等。
3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。
4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：


商务应答表
项目编号：
项目名称：
	序号
	商务要求项
	具体要求
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。
3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：




 供应商类似项目业绩一览表
项目名称：
采购编号：
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。供应商应如实提供资料，如有虚假，采购人有权取消其投标或中标资格，
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：

供应商认为其他需要提供的资料和文件
19


19

