绵阳市中医医院

竞争性磋商文件

编号：MYZYYY竞磋（2026）016号

项目: 绵阳市中医医院妇产科宫腔镜及配套手术器械

采购

竞争性磋商邀请

根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性磋商，现将有关事项公告如下：

- 项目概况

| 设备名称 | 最高限价（万元） | 数量 | 使用科室 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宫腔镜及配套手术器械 | 9.9 | 1套 | 妇产科 | 国产 |

二、采购方式

1、采购方式：竞争性磋商，在密封报价基础上进行一轮或多轮磋商。

2、评审方法：综合评分法。

三、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.特殊资格：

6.1响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。

6.2响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。

四、报名及采购文件获取：

1.报名方式：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。将报名登记表扫描成一个PDF文件后发送至邮箱3492093577@qq.com，邮件主题： 绵阳市中医医院妇产科宫腔镜及配套手术器械采购项目： 投标产品+XXX公司。自行在公告附件中下载采购文件。

2.报名时间：2026年8月18日至2026年8月27日17：０0（以接收邮件时间为准）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2026年9月2日9时00分，开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。

提交响应文件地点：绵阳市中医医院经开院区（松垭镇隆康路5号）杏香楼415室。

开启地点：绵阳市中医医院经开院区（松垭镇隆康路5号）老制剂楼2楼评标室。

六、联系方式

报名咨询：王老师 0816-6956795

项目咨询：曾老师 0816-2226220

监督部门联系电话：0816-2224042

采购项目技术参数要求、商务要求

一、内窥镜及器械：

▲1.外径≤4.2mm

2.视向角：30°

3.视场角：≥60°

4.角分辨力: 2.3 C/(°)

5.分辨率：≥9.36 lp/mm

6.有效景深范围: 3-100mm

7.工作长度：200mm±3%

8.器械通道最小宽度：≥φ1.2mm

9.注、排液通道孔径:≥φ1.5mm

10.颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93

11.镜鞘一体，鞘体可旋转，免扩宫设计

12.操作器器械操作通道宽度不小于1.2mm

★13.适配4Fr（φ1.2）器械，配置4把器械（1.2*380）（剪刀和活检钳各2把）

14.器械可360°旋转，手柄和钳杆可拆卸

二、内窥镜子宫膨宫泵：

1.预设压强限范围：5Kpa～20Kpa；

2.流量设定范围：100ml/min～500ml/min；

3.运行方式：连续运行；

4.输液硅胶管能高温高压灭菌和低温等离子灭菌，可重复使用；

▲5.无需更换膜片；

- 具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值。

三、投标时带宫腔镜及器械样品，样品要求（样品评分占10分，不带不得分）：

1.整套器械外观光滑不粗糙。

2.拆装方便、衔接良好。

3.镜子清晰可辨。

4.手术器械圆滑，不易损伤子宫组织。

5.器械通道便于器械进入。

★四 、配置：内窥镜及器械2套，内窥镜子宫膨宫泵1套

- 注:以上所有包，技术参数中带“★”条款为实质性要求，带“▲”条款为重要条款。带“★”及“▲”条款，有要求的按要求提供 ；无要求的，应提供所投产品的技术支持资料，包括:投标产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告或注册证及其附件或能够证明具备该功能的证书或所投产品实物照片或所投产品铭牌照片或所投产品实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料(如彩页资料、技术白皮书等)均无效。提供国家认可的检测机构出具的检测报告或证书证明的需同时提供检验/检测机构在国家认证认可监督管理委员会(www.cnca.gov.cn)或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台核实其资质的真实性和有效性的查询截图。

- ★商务要求

- 交货时间：签订合同后30日内。

（二）支付方式：设备验收合格，入库完成后一个月支付合同金额60%,半年后支付合同金额的30%，1年后支付合同金额10%。

（三）质量保修范围和保修期：整机保修不少于2年。质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。其余按供应商承诺的内容执行。

（四）故障处理时限：保修期内及保修期外，供应商或厂家在国内应有24小时电话维修响应，接到电话30分钟内响应，8小时内到达现场，若48小时内无法完成维修，应能提供备用机。

（五）如设备在质保期内单次维修时间超过 10 天或大修维修次数超过 3 次，采购人有权要求供应商无条件更换设备，供应商不得推诿拒绝。

(六）国产设备出厂日期距到货日期不超过6个月，进口设备出厂日期距到货日期不超过1年。

- 注:“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 供应商资格要求应提供的相关资料

| 投标人资格资质性要求 | 提供的相关证明材料（须加盖鲜章） |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 出具书面承诺 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 出具书面承诺 |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具书面承诺 |
| 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具书面承诺 |
| 响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。 | 属于第二类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供医疗器械经营备案凭证； 属于第三类医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供《医疗器械经营许可证》。（医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含响应产品）。 |
| 响应产品属于医疗器械的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。 | 须提供产品的生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证以及医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证。注：不属于医疗器械的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定文件。 |

宫腔镜及配套手术器械评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价38% | 38分 | 以本次有效供应商中最低报价为基准价，等于基准价得满分，磋商报价得分=（基准价／评审价）×38。 |  |
| 2 | 技术响应52% | 52分 | 完全满足磋商文件技术参数（以最小序号计算）要求得56分。其中样品评分10分（共5项，每项2分），不带不得分，有一项缺陷或瑕疵扣1分；“★”为实质性参数（共2项），必须满足；“▲”为重要参数（共2项）8分，每一项有负偏离的扣4分，扣完为止;未标识符号的参数为般参数(共17项)34分，每一项有负偏离的扣2分，扣完为止。 注:带“★”及“▲”条款，有要求的按要求提供 ；无要求的，应提供所投产品的技术支持资料，包括:投标产品说明书或国家认可的检测机构出具的检测报告或注册证及其附件或能够证明具备该功能的证书或所投产品实物照片或所投产品铭牌照片或所投产品实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料(如彩页资料、技术白皮书等)均无效。提供国家认可的检测机构出具的检测报告或证书证明的需同时提供检验/检测机构在国家认证认可监督管理委员会(www.cnca.gov.cn)或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台核实其资质的真实性和有效性的查询截图。 |  |
| 3 | 履约能力4% | 6 | 投标人提供2024年1月1日至今类似项目业绩每提供1个类似业绩的得2分，共6分。 | - 提供合同或成交/中标通知书复印件加盖公章 |
| 4 | 质保期4% | 4 | 除满足2年质保要求外，每增加一年质保加2分，最多加4分。 | 提供书面承诺函 |

响应文件部分格式

响应文件提供正本一份，副本二份，响应文件扫描件一份放于U盘，密封，加盖公司鲜章。

正本或副本

响应文件

采购人：绵阳市中医医院

投标项目编号：

投标项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

投标日期：年月日

联系电话：

文件首页编制目录及页码一览表

初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 投标产品注册证名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 计价单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。

2.报价不能超过最高限价，否则将作为无效响应处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

## 最终报价表

## 项目名称：

## 采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 投标产品注册证名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 计价单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注： 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。

## 2、此表不在响应文件中体现，通过资格性及符合性审查，磋商后现场递交。

## 3、供应商自行准备此表加盖公章后磋商现场备用。

## 4、最终报价不能超过初始报价，否则将作为无效响应处理（采购人现场修改实质性要求的除外）。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

投标产品技术要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、规格型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商按照招标文件要求做出技术应答，包括但不限于下列内容：

①投标产品的品牌、型号、配置；②投标产品本身的详细技术指标和参数：包括彩页资料、中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件等（第三方检验报告）；③技术参数差异偏离情况等。

3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

    - 商务应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商务要求项 | 具体要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

供应商类似项目业绩一览表

## 项目名称：

## 采购编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。供应商应如实提供资料，如有虚假，采购人有权取消其投标或中标资格，

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

供应商认为其他需要提供的资料和文件